SBW系列带热电偶或带热电阻温度变送器是DDZ-S系列仪表中的现场安装式温度变送单元。它集热电偶或热电阻同变送器为一体，直接测量各种工业过程中－200～1600℃范围内的液体、蒸汽和气体介质的温度，将温度转变成与热电偶、热电阻电信号成正比的；
   主要特点：
●  采用硅橡胶或环氧树脂密封结构，因此耐震、耐湿，适合在现场环境中安装使用；
●  现场安装在热电偶，热电阻的接线盒内使用，直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用，又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力；
●  热电偶变送器具有冷端自动补偿功能；精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠；
●  适用范围广,即可以与热电偶,热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用:
工作原理：
热电偶或热电阻传感器被温度转换成电信号,再将信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大，放大的信号一经V/I转换器运算处理后以DC4-20mA电流输出；另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种，均采用反馈方式。对热电阻传感器，用正反方式校正，对热电偶传感器，用多段折线逼近法进行校正。一体化数字显示温度变送器LCD显示的采用两线制方式输出。
技术参数
1.输入信号：热电偶：K、E、J、B、S、T、N；热电阻：Pt100、Cu50、 Cu100、（三线制、四线制），智能型温度变送器的输入信号可通过PC机或手操器任意设置；
2.输出信号：在量程范围内输出DC4-20mA电流信号，与热电偶、热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出DC4-20mA电流信号同时叠加符合HART标准协议通信信号；
3.基本误差：0.5%FS；0.2%FS；智能型0.2%FS;
4.接线方式：二线制；三线制;
5.显示方式：四位LCD显示温度,智能型四位LCD可通过PC机或手操器设定使之显示现场温度，传感器值，输出电流和百分比例中的任一种参数;
6.工作电压：普通型12∽35V DC；智能型12V∽45V DC；额定工作电压为24V DC;
7.允许负载电阻：500Ω（24VDC供电）;极限负载电阻R（max）=50（Vmin-12）,例如在额定工作电压24V DC时,负载电阻可0-600Ω范围内选择使用。
8.工作环境：
a：环境温度 -25∽80℃（常规型）
            -25∽70℃（数显型）
b：相对温度 5%∽95%
c：机械振动f≤50HZ,振幅≤0.15mm
d：无腐蚀气体或类似的环境;
9.温度影响系数：δ≤0.05%/℃
