建议书

碳素厂专用热电偶
我司研发成功的 热电偶 换代产品—HNN型实体热电偶是热电偶生产技术的突破,其中HNN-1150型实体 热电偶 可以真正实现廉金属热电偶长期(有效使用3个月以上至5个月)使用温度达到1300℃。由于该种新型实体型热电偶具有较长的使用寿命和优异的稳定性，将在1100-1300℃温度范围内具有非常广泛的应用，已批量投放市场。 

碳素厂专用热电偶 产品技术说明
HNN-1150型实体N型热电偶具有优异的稳定性、可靠性和较长的使用寿命，是现阶段较理想的燃气阳极焙烧炉燃烧自动控制系统用热电偶。在具体使用过程中应注意如下事项：
1、 本热电偶属N分度、II级允差精度测温产品。
2、 0-1300℃范围内长期使用、极限使用温度:1340℃。
3、 热电偶总长:1200mm、插入深度:1150mm。外径:φ20mm以上。
4、 在运输、安装、撤卸过程中要小心轻放，不得人为重力摔碰、强行校直等。
5、 在校验时，标准热电偶的热端相对退后50mm。
6、 热电偶属于温度计量产品，有精度等级要求。特别是在工艺温度使用段的范围内必须达到测温精度才能使用。
7、 热电偶在实际使用一段时间后会发生精度变化，建议2-3个月抽检一次，达不到精度应更换。
8、 建议不要超过1300℃使用，如果因为自动控制失灵而造成短期温度超温到1340℃，则整支热电偶即使没有熔化断开也必须更换。
9、 本热电偶在快到使用寿命时，会出现信号断开、信号大幅波动或显示温度特别偏低等问题，此时应整体更换热电偶。
10、 由于火焰温度自动控制的燃烧系统，并不是显示屏上的温度相差无几，就认为热电偶没问题。如果不对热电偶进行定期抽检，可能火道的实际温度比显示的温度高／低几十度。
11、 本热电偶即可用于火道测温，也可用于料箱碳块测温。用于料箱碳块测温时，型号：                       TQW-1550-6KNG，长度:1150-1550m之间任选。
12、 可以在1280-1320℃阴极焙烧炉上使用。
丹瑞炭素有限公司：黄盛高 先生 
根据本司多年来与多家炭素行业提供测温用热电偶的经验，现在已经改进用高温金属护套管，替代旧的钢玉护套管，因为钢玉护套管易碎、易断裂，损坏特别严重。贵单位铝用阳极火道中使用的热电偶一事，本公司给予一点建议供贵单位参考：

1、 K分度号热电偶国际标准：温度范围是-50~1200℃。建议用N分度号使用，N分度号，N分度号国际标准是-50~1300℃.

2、 火道用的热电偶使用长度，L=1200×1100即可，过分长了影响使用寿命，测温点达到火道中心深度的30%就行了。
3、 使用金属保护套管可降低成本70%，省工、省时，效力提高两倍以上。

以上建议供贵单位参考。

                    镇江东联仪表有限公司

                        联系人：倪志秋  15189108812

                                     F:0511-83721246

